## SHMS-Q1
| Measurement 1 |  |  | Measurement 2 |  |  |  |  | Measurement 1
Temp | 293.15K | 77.4K | 4.2K | 294.15 | 77.4K
Sensor serial number | Ohms |  |  |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
Tmi-CCS/D2 18318 | 917.6 | 1237.4 | 3467.1 | 917.2 | 1237.5 | 2 | 4 | 5 | 51.4314 | -74.6474 | 219.4628 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18319 | 928 | 1250.8 | 3573.6 | 927.5 | 1250.9 | 2 | 4 | 5 | 55.3761 | -89.5398 | 240.5951 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18320 | 894.6 | 1199.4 | 3321.5 | 894.3 | 1199.4 | 2 | 4 | 5 | 47.9633 | -79.6351 | 204.8729 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18281 | 999.9 | 1332.2 | 3563.8 | 999.1 | 1332.3 | 2 | 4 | 5 | 55.6194 | -132.7846 | 370.1721 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18282 | 1014.3 | 1344.1 | 3470 | 1014.2 | 1343.9 | 2 | 4 | 5 | 53.0242 | -147.3528 | 408.8466 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18283 | 889.7 | 1159.6 | 3392.3 | 889.5 | 1159.6 | 2 | 4 | 5 | 57.0256 | -184.8573 | 287.7279 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18284 | 1025.9 | 1350.2 | 3301 | 1025.1 | 1350.1 | 2 | 4 | 5 | 48.1613 | -161.4433 | 446.7544 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18285 | 887.8 | 1201.3 | 3442.8 | 888 | 1201.2 | 2 | 4 | 5 | 50.7971 | -65.5805 | 184.3604 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18286 | 953.3 | 1272.1 | 3345.1 | 952.6 | 1271.9 | 2 | 4 | 5 | 47.9901 | -94.6602 | 279.4649 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18287 | 890.2 | 1198.6 | 3477.9 | 889.9 | 1198.6 | 2 | 4 | 5 | 53.0479 | -85.3746 | 202.4589 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18288 | 1030.8 | 1397.5 | 3736.9 | 1030.5 | 1397.5 | 2 | 4 | 5 | 56.1743 | -55.5832 | 336.9319 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18289 | 1025.4 | 1350.5 | 3325.5 | 1025.2 | 1350.5 | 2 | 4 | 5 | 48.9192 | -161.0695 | 444.7383 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18290 | 900.4 | 1204.9 | 3330.1 | 900.2 | 1205 | 2 | 4 | 5 | 48.5435 | -86.7202 | 216.1346 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Myer tooling | LHe resv base | SN 02
Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-2164 | 2164 | 939.5 | 1227.9 | 3341.6 | 2 | 4 | 5 | 54.451 | -187.8486 | 345.9022 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2098 | 2098 | 910.9 | 1185.7 | 3247 | 2 | 4 | 5 | 52.5758 | -183.2425 | 311.0198 | 293.15 | 77.4 | 4.2

## SHMS-Q2
Right/Left Upper/Lower Quadrant as viewed facing magnet
Upstream/downstream | Sigma Phi |  | Measurement 1 | [5 empty] | Measurement 1
Redundant | Temp | Temati ID # | 294.15K | 77.4K | 4.2K | [6 empty] | Caculated temperatures
Magnet Location | Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
Coil 4 RUQ DS red | CCS-D2-1 | 603 | 1042.7 | 1410.9 | 4382.4 | 2 | 4 | 5 | 85.3463 | -197.6194 | 471.8532 | 294.1499 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ DS | CCS-D2-2 | 608 | 961.3 | 1301.3 | 4080.8 | 2 | 4 | 5 | 74.1286 | -147.4948 | 317.4059 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ DS red | CCS-D2-3 | 609 | 967.8 | 1280.8 | 3648 | 2 | 4 | 5 | 61.9564 | -182.0522 | 369.7731 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LUQ DS | CCS-D2-4 | 604 | 1045.8 | 1430.4 | 4702.5 | 2 | 4 | 5 | 97.5868 | -204.0489 | 469.7453 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LUQ DS red | CCS-D2-5 | 607 | 1055.3 | 1409.1 | 4216.3 | 2 | 4 | 5 | 81.1281 | -244.9038 | 548.0909 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ DS | CCS-D2-6 | 610 | 1045.2 | 1389.5 | 4094.2 | 2 | 4 | 5 | 77.3343 | -247.4061 | 537.2022 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ DS red | CCS-D2-7 | 611 | 994.7 | 1396.7 | 4194.8 | 2 | 4 | 5 | 70.7767 | 4.4071 | 212.3962 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LUQ US red | CCS-D2-8 | 617 | 1012.2 | 1413.2 | 4075.9 | 2 | 4 | 5 | 65.3656 | 17.5566 | 226.9783 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ US | CCS-D2-9 | 618 | 1013.6 | 1418 | 4150.4 | 2 | 4 | 5 | 68.3681 | 13.0903 | 230.2398 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ US red | CCS-D2-10 | 619 | 1053.6 | 1399.8 | 4328.4 | 2 | 4 | 5 | 87.2781 | -298.1806 | 593.9832 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 4 RUQ US | CCS-D2-11 | 613 | 965.9 | 1335 | 4033.6 | 2 | 4 | 5 | 67.9781 | -53.0383 | 237.2745 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 4 RUQ US red | CCS-D2-12 | 620 | 1009.8 | 1361.5 | 3886.9 | 2 | 4 | 5 | 65.5741 | -127.1604 | 369.7343 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ US | CCS-D2-13 | 615 | 1008.5 | 1400.7 | 4109.5 | 2 | 4 | 5 | 68.346 | -18.5299 | 255.4494 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ US red | CCS-D2-14 | 616 | 1012.7 | 1411.1 | 4112.6 | 2 | 4 | 5 | 67.526 | 0.3284 | 242.8449 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Current Lead Right | CCS-D2-15 | 658 | 972.5 | 1333.8 | 4033.6 | 2 | 4 | 5 | 69.2472 | -82.3645 | 272.2781 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Current Lead Right red | CCS-D2-16 | 659 | 1049.1 | 1427.2 | 4493.1 | 2 | 4 | 5 | 89.0274 | -190.4587 | 471.3304 | 294.5464 | 77.4 | 4.2
Current Lead Left | CCS-D2-17 | 660 | 1018.2 | 1370.5 | 4038.8 | 2 | 4 | 5 | 72.2519 | -162.9335 | 411.5398 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Current Lead Left red | CCS-D2-18 | 661 | 874.8 | 1174.4 | 3379.4 | 2 | 4 | 5 | 50.6523 | -88.2377 | 194.4927 | 295.15 | 77.4 | 4.2
Coil 4 RUQ DS | CCS-C2-1 | 1559 | 1052.76 | 1377.26 | 3408.51 | 2 | 4 | 5 | 55.9276 | -248.8891 | 579.7053 | 296.1309 | 77.295 | 4.23
Coil 1 LUQ US | CCS-C2-2 | 1560 | 1052.71 | 1362.9 | 3167.19 | 2 | 4 | 5 | 51.5186 | -289.1717 | 627.1608 | 296.131 | 77.295 | 4.23
| Myer tooling | CCR | SN 04
| Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
| Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
LHe resv base | CCS-D2-2099 | 2099 | 988.4 | 1289.9 | 3294.2 | 2 | 4 | 5 | 52.5712 | -206.3445 | 429.7252 | 293.15 | 77.4 | 4.2
LHe resv base red | CCS-D2-2100 | 2100 | 945.2 | 1262 | 3449.4 | 2 | 4 | 5 | 52.269 | -108.3185 | 279.4053 | 293.15 | 77.4 | 4.2
C2-1 1559
|  | Rmeas | T |  | Tcal | Diff T | Error %
|  | 3408.51 | 4.23 |  | 4.23 | 3.4744e-06 | 8.2137e-05
|  | 3092.11 | 5.023 |  | 5.1777 | -0.1547 | -3.0798
|  | 2831.64 | 5.996 |  | 6.2881 | -0.29215 | -4.8723
|  | 2640.68 | 7 |  | 7.4166 | -0.41657 | -5.951
|  | 2499.4 | 7.99 |  | 8.5183 | -0.52834 | -6.6125
|  | 2386.35 | 9.002 |  | 9.6372 | -0.63515 | -7.0557
|  | 2297.44 | 9.992 |  | 10.7193 | -0.72729 | -7.2787
|  | 2159.68 | 12 |  | 12.8886 | -0.88863 | -7.4053
|  | 2016.93 | 15.013 |  | 16.0765 | -1.0635 | -7.0837
|  | 1917.04 | 18.005 |  | 19.18 | -1.175 | -6.5257
|  | 1864.75 | 19.993 |  | 21.2101 | -1.2171 | -6.0876
|  | 1762.38 | 25.042 |  | 26.3036 | -1.2616 | -5.0379
|  | 1691.46 | 29.774 |  | 31.0116 | -1.2376 | -4.1567
|  | 1377.26 | 77.29 |  | 77.295 | -0.0049615 | -0.0064193
|  | 1294.82 | 104.818 |  | 104.0923 | 0.72565 | 0.6923
|  | 1206.04 | 149.487 |  | 148.0045 | 1.4825 | 0.99176
|  | 1138.08 | 200.089 |  | 198.4496 | 1.6394 | 0.81935
|  | 1098.45 | 239.177 |  | 237.8937 | 1.2833 | 0.53654
|  | 1052.76 | 296.134 |  | 296.1309 | 0.003098 | 0.0010461
C2-2 1560
|  | Rmeas | T |  | Tcal | Diff T | Error %
|  | 3167.19 | 4.23 |  | 4.23 | 3.1679e-06 | 7.4892e-05
|  | 2898.75 | 5.023 |  | 5.0999 | -0.07686 | -1.5302
|  | 2674.41 | 5.996 |  | 6.1343 | -0.13831 | -2.3067
|  | 2509.02 | 7 |  | 7.1944 | -0.19441 | -2.7774
|  | 2385.49 | 7.99 |  | 8.2422 | -0.25225 | -3.157
|  | 2285.8 | 9.002 |  | 9.3181 | -0.31614 | -3.5119
|  | 2206.7 | 9.992 |  | 10.3705 | -0.37845 | -3.7875
|  | 2083.61 | 12 |  | 12.4941 | -0.49415 | -4.1179
|  | 1955.05 | 15.013 |  | 15.643 | -0.62997 | -4.1962
|  | 1864.3 | 18.005 |  | 18.733 | -0.72799 | -4.0433
|  | 1816.5 | 19.993 |  | 20.7645 | -0.77151 | -3.8589
|  | 1722.64 | 25.039 |  | 25.8663 | -0.82734 | -3.3042
|  | 1657.1 | 29.774 |  | 30.6039 | -0.82995 | -2.7875
|  | 1362.9 | 77.295 |  | 77.295 | 1.922e-05 | 2.4865e-05
|  | 1284.6 | 104.818 |  | 104.3126 | 0.50537 | 0.48214
|  | 1199.85 | 149.487 |  | 148.4615 | 1.0255 | 0.68601
|  | 1134.71 | 200.089 |  | 198.9758 | 1.1132 | 0.55634
|  | 1096.65 | 239.177 |  | 238.3071 | 0.86988 | 0.3637
|  | 1052.71 | 296.131 |  | 296.131 | 2.8529e-05 | 9.6339e-06

## SHMS-Q3
Right/Left Upper/Lower Quadrant as viewed facing magnet
Upstream/downstream | Sigma Phi |  | Measurement 1 | [5 empty] | Measurement 1
Redundant | Temp | Temati ID # | 294.15K | 77.4K | 4.2K | [6 empty] | Caculated temperatures
Magnet Location | Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
Coil 4 RUQ DS red | CCS-D2-1 | 622 | 982.9 | 1308.4 | 3568.1 | 2 | 4 | 5 | 56.8292 | -142.5064 | 355.9518 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ DS | CCS-D2-2 | 631 | 1044.1 | 1401.5 | 4224.2 | 2 | 4 | 5 | 80.302 | -213.0228 | 496.0044 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ DS red | CCS-D2-3 | 632 | 1023.7 | 1377.4 | 3695 | 2 | 4 | 5 | 57.272 | -99.4608 | 371.0754 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LUQ DS | CCS-D2-4 | 624 | 1028.2 | 1384.8 | 3864.1 | 2 | 4 | 5 | 64.2072 | -125.0204 | 396.7834 | 294.1499 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LUQ DS red | CCS-D2-5 | 623 | 997.6 | 1342.7 | 3823.8 | 2 | 4 | 5 | 63.7778 | -127.2713 | 354.2833 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ DS | CCS-D2-6 | 634 | 1026.7 | 1356.4 | 3835.4 | 2 | 4 | 5 | 68.862 | -235.1361 | 502.4606 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ DS red | CCS-D2-7 | 633 | 1014.5 | 1362.9 | 3810.7 | 2 | 4 | 5 | 63.1513 | -132.2375 | 384.3199 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LUQ US red | CCS-D2-8 | 641 | 1033.9 | 1382.6 | 4115.3 | 2 | 4 | 5 | 76.82 | -213.9214 | 483.7783 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ US | CCS-D2-9 | 640 | 981.4 | 1347.4 | 4013 | 2 | 4 | 5 | 67.7938 | -70.5288 | 272.929 | 294.1499 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LLQ US red | CCS-D2-10 | 639 | 1024.6 | 1406.8 | 4197 | 2 | 4 | 5 | 74.2147 | -84.956 | 339.3733 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Coil 4 RUQ US | CCS-D2-11 | 636 | 1026.8 | 1419.3 | 4372.3 | 2 | 4 | 5 | 80.7229 | -85.0134 | 335.6395 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Coil 4 RUQ US red | CCS-D2-12 | 635 | 987 | 1371.6 | 4529 | 2 | 4 | 5 | 88.3415 | -111.2895 | 300.423 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ US | CCS-D2-13 | 637 | 943.3 | 1318.9 | 4230.2 | 2 | 4 | 5 | 75.4747 | -54.8766 | 208.1084 | 294.15 | 77.4 | 4.2
Coil 3 RLQ US red | CCS-D2-14 | 638 | 968.9 | 1329.6 | 4016.8 | 2 | 4 | 5 | 68.5436 | -78.4945 | 264.8755 | 294.1499 | 77.3999 | 4.2
Current Lead Right | CCS-D2-15 | 662 | 884.1 | 1202.1 | 3866.9 | 2 | 4 | 5 | 66.4616 | -108.9853 | 209.8487 | 295.15 | 77.4 | 4.2
Current Lead Right red | CCS-D2-16 | 663 | 988.2 | 1316.2 | 3594.4 | 2 | 4 | 5 | 57.7457 | -147.4011 | 368.0786 | 295.1501 | 77.4 | 4.2
Current Lead Left | CCS-D2-17 | 664 | 873.6 | 1187.7 | 3681.4 | 2 | 4 | 5 | 59.6145 | -87.1856 | 186.5976 | 295.1501 | 77.4 | 4.2
Current Lead Left red | CCS-D2-18 | 665 | 873.7 | 1164.8 | 3313.2 | 2 | 4 | 5 | 49.7369 | -102.1516 | 206.3421 | 295.1499 | 77.4 | 4.2
Coil 4 RUQ DS | CCS-C2-1 | 1556 | 1058.31 | 1378.32 | 3289.83 | 2 | 4 | 5 | 53.1042 | -264.8136 | 610.45 | 296.131 | 77.295 | 4.23
Coil 1 LUQ US | CCS-C2-2 | 1564 | 1055.91 | 1371.76 | 3174.14 | 2 | 4 | 5 | 49.7108 | -262.9593 | 607.8412 | 296.131 | 77.295 | 4.23
| Myer tooling | CCR | SN 03
| Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
| Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
LHe resv base | CCS-D2-132 | 132 | 993.3 | 1311.1 | 3322.9 | 2 | 4 | 5 | 49.2098 | -145.6226 | 379.8798 | 293.15 | 77.4 | 4.2
LHe resv base red | CCS-D2-2161 | 2161 | 899.7 | 1182.3 | 3399 | 2 | 4 | 5 | 55.315 | -159.7359 | 276.2439 | 293.15 | 77.4 | 4.2
C2-1 1556
|  | Rmeas | T |  | Tcal | Diff T | Error %
|  | 3289.83 | 4.23 |  | 4.23 | 2.8203e-06 | 6.6673e-05
|  | 2998.6 | 5.023 |  | 5.1486 | -0.12557 | -2.5
|  | 2757.72 | 5.996 |  | 6.2315 | -0.23547 | -3.9271
|  | 2579.93 | 7 |  | 7.3419 | -0.34185 | -4.8836
|  | 2448.31 | 7.99 |  | 8.4284 | -0.43845 | -5.4875
|  | 2342.59 | 9.002 |  | 9.5366 | -0.53457 | -5.9384
|  | 2259.09 | 9.992 |  | 10.613 | -0.62102 | -6.2152
|  | 2129.51 | 12 |  | 12.7728 | -0.77278 | -6.4398
|  | 1994.66 | 15.013 |  | 15.9517 | -0.93872 | -6.2527
|  | 1899.81 | 18.005 |  | 19.051 | -1.046 | -5.8097
|  | 1849.92 | 19.993 |  | 21.0825 | -1.0895 | -5.4493
|  | 1752.05 | 25.039 |  | 26.1723 | -1.1333 | -4.5261
|  | 1683.76 | 29.774 |  | 30.8916 | -1.1176 | -3.7536
|  | 1378.32 | 77.295 |  | 77.295 | 7.542e-06 | 9.7575e-06
|  | 1297.28 | 104.818 |  | 104.1986 | 0.61937 | 0.5909
|  | 1209.74 | 149.487 |  | 148.2507 | 1.2363 | 0.82705
|  | 1142.6 | 200.089 |  | 198.7653 | 1.3237 | 0.66156
|  | 1103.44 | 239.177 |  | 238.1581 | 1.0189 | 0.42602
|  | 1058.31 | 296.131 |  | 296.131 | -4.3595e-06 | -1.4721e-06
C2-1 1564
|  | Rmeas | T |  | Tcal | Diff T | Error %
|  | 3174.14 | 4.23 |  | 4.23 | -2.7734e-06 | -6.5564e-05
|  | 2905.69 | 5.023 |  | 5.1335 | -0.1105 | -2.1999
|  | 2682.1 | 5.996 |  | 6.2083 | -0.21231 | -3.5408
|  | 2516.91 | 7 |  | 7.3125 | -0.31254 | -4.4649
|  | 2393.53 | 7.99 |  | 8.4026 | -0.41263 | -5.1643
|  | 2294.29 | 9.002 |  | 9.5153 | -0.51332 | -5.7023
|  | 2215.54 | 9.992 |  | 10.6001 | -0.60815 | -6.0863
|  | 2093.1 | 12 |  | 12.7765 | -0.77652 | -6.471
|  | 1965.09 | 15.013 |  | 15.9822 | -0.96916 | -6.4555
|  | 1874.74 | 18.005 |  | 19.1037 | -1.0987 | -6.1023
|  | 1827.14 | 19.993 |  | 21.1455 | -1.1525 | -5.7647
|  | 1733.32 | 25.039 |  | 26.2643 | -1.2253 | -4.8935
|  | 1667.8 | 29.774 |  | 30.9899 | -1.2159 | -4.0839
|  | 1371.76 | 77.295 |  | 77.295 | -2.2137e-05 | -2.864e-05
|  | 1292.44 | 104.818 |  | 104.0709 | 0.74708 | 0.71274
|  | 1206.3 | 149.487 |  | 147.9425 | 1.5445 | 1.0332
|  | 1139.85 | 200.089 |  | 198.3874 | 1.7016 | 0.85043
|  | 1100.93 | 239.177 |  | 237.8454 | 1.3316 | 0.55673
|  | 1055.91 | 296.131 |  | 296.131 | -4.574e-05 | -1.5446e-05

## SHMS-Dipole
Right/Left Side as viewed facing magnet
T = K1*(1000/R)^a + K2*(1000/R)^b + K3*(1000/R)^c
Upstream/downstream | Sigma Phi |  | Measurement 1 | [5 empty] | Measurement 1
Redundant | Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K | [6 empty] | Caculated temperatures
Magnet Location | Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
Coil 2 LS DS red | CCS-D2-1 | 627 | 1027.8 | 1368.7 | 3838.7 | 2 | 4 | 5 | 66.3303 | -183.3573 | 452.6645 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LS DS | CCS-D2-2 | 625 | 992.9 | 1339.7 | 3891.6 | 2 | 4 | 5 | 65.9943 | -123.844 | 341.256 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LS DS red | CCS-D2-3 | 626 | 997.7 | 1328 | 3647.8 | 2 | 4 | 5 | 59.4458 | -152.2568 | 382.6642 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LS US | CCS-D2-4 | 628 | 1011.9 | 1337.2 | 3599.4 | 2 | 4 | 5 | 59.3955 | -186.1949 | 437.8819 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Coil 1 LS US red | CCS-D2-5 | 630 | 1030.1 | 1369.2 | 3780.5 | 2 | 4 | 5 | 64.4181 | -184.2809 | 459.4221 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LS US red | CCS-D2-6 | 629 | 1039.1 | 1385.8 | 3737.7 | 2 | 4 | 5 | 61.2014 | -155.0222 | 447.5401 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Coil 2 LS DS | CCS-C2-1 | 1558 | 1058.31 | 1394.58 | 3373.95 | 2 | 4 | 5 | 50.7574 | -186.9684 | 530.8286 | 296.1169 | 77.3001 | 4.2301
Coil 1 LS US | CCS-C2-2 | 1557 | 1050.86 | 1368.56 | 3266.3 | 2 | 4 | 5 | 52.3659 | -257.7027 | 589.5371 | 296.131 | 77.295 | 4.23
Current Lead Left | CCS-D2-7 | 643 | 1050.7 | 1410.9 | 4490.5 | 2 | 4 | 5 | 91.5976 | -260.0445 | 542.3716 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Current Lead Left red | CCS-D2-8 | 644 | 1059.4 | 1414.9 | 4258.6 | 2 | 4 | 5 | 82.6446 | -247.8719 | 555.5232 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Current Lead Right | CCS-D2-9 | 645 | 1030 | 1385.9 | 4218.2 | 2 | 4 | 5 | 79.6001 | -193.9255 | 452.6033 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Current Lead Right red | CCS-D2-10 | 646 | 1021.2 | 1372.8 | 4084.4 | 2 | 4 | 5 | 74.2817 | -174.2382 | 424.3948 | 293.15 | 77.4 | 4.2
| Myer tooling | LHe resv base | SN 05
| Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
| Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
LHe resv base | CCS-D2-2162 | 2162 | 924.6 | 1228.7 | 3491.6 | 2 | 4 | 5 | 55.6233 | -133.3328 | 277.4019 | 293.15 | 77.4 | 4.2
LHe resv base red | CCS-D2-2163 | 2163 | 883.7 | 1159.7 | 3200.2 | 2 | 4 | 5 | 49.0224 | -138.6125 | 246.6457 | 293.15 | 77.4 | 4.2
C2-N 1558
|  |  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  |  | 4.23 | 3373.95 |  |  | 3373.95 | 4.2301 | -0.00013562 | -0.0032062
|  |  | 5.023 | 3080.52 |  |  | 3080.52 | 5.186 | -0.16305 | -3.246
|  |  | 5.996 | 2835.93 |  |  | 2835.93 | 6.3144 | -0.31842 | -5.3105
|  |  | 7 | 2654.11 |  |  | 2654.11 | 7.4681 | -0.46812 | -6.6875
|  |  | 7.99 | 2518.23 |  |  | 2518.23 | 8.5965 | -0.6065 | -7.5907
|  |  | 9.002 | 2408.92 |  |  | 2408.92 | 9.7385 | -0.73652 | -8.1818
|  |  | 9.992 | 2322.26 |  |  | 2322.26 | 10.8428 | -0.85078 | -8.5146
|  |  | 12 | 2187.34 |  |  | 2187.34 | 13.0427 | -1.0427 | -8.6891
|  |  | 15.013 | 2046.1 |  |  | 2046.1 | 16.2585 | -1.2455 | -8.2963
|  |  | 18.005 | 1946.21 |  |  | 1946.21 | 19.3796 | -1.3746 | -7.6343
|  |  | 19.993 | 1893.67 |  |  | 1893.67 | 21.4136 | -1.4206 | -7.1057
|  |  | 25.039 | 1790.19 |  |  | 1790.19 | 26.5046 | -1.4656 | -5.8533
|  |  | 29.774 | 1717.92 |  |  | 1717.92 | 31.2088 | -1.4348 | -4.8188
|  |  | 77.295 | 1394.58 |  |  | 1394.58 | 77.3001 | -0.005119 | -0.0066227
|  |  | 104.818 | 1309.01 |  |  | 1309.01 | 104.0575 | 0.76051 | 0.72556
|  |  | 149.487 | 1216.79 |  |  | 1216.79 | 148.0012 | 1.4858 | 0.9939
|  |  | 200.089 | 1146.33 |  |  | 1146.33 | 198.5181 | 1.5709 | 0.7851
|  |  | 239.177 | 1105.37 |  |  | 1105.37 | 237.9773 | 1.1997 | 0.50161
|  |  | 296.131 | 1058.31 |  |  | 1058.31 | 296.1169 | 0.014138 | 0.0047742
C2-N 1557
|  |  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  |  | 4.23 | 3266.3 |  |  | 3266.3 | 4.23 | -6.7925e-07 | -1.6058e-05
|  |  | 5.023 | 2978.52 |  |  | 2978.52 | 5.1432 | -0.1202 | -2.393
|  |  | 5.996 | 2739.94 |  |  | 2739.94 | 6.2206 | -0.22458 | -3.7455
|  |  | 7 | 2563.56 |  |  | 2563.56 | 7.3261 | -0.32606 | -4.658
|  |  | 7.99 | 2432.48 |  |  | 2432.48 | 8.4119 | -0.42192 | -5.2806
|  |  | 9.002 | 2327.51 |  |  | 2327.51 | 9.5161 | -0.51408 | -5.7108
|  |  | 9.992 | 2244.46 |  |  | 2244.46 | 10.5905 | -0.59848 | -5.9896
|  |  | 12 | 2115.52 |  |  | 2115.52 | 12.7477 | -0.74771 | -6.2309
|  |  | 15.013 | 1981.27 |  |  | 1981.27 | 15.9265 | -0.91348 | -6.0846
|  |  | 18.005 | 1886.92 |  |  | 1886.92 | 19.025 | -1.02 | -5.6648
|  |  | 19.993 | 1837.18 |  |  | 1837.18 | 21.0615 | -1.0685 | -5.3445
|  |  | 25.039 | 1739.86 |  |  | 1739.86 | 26.1536 | -1.1146 | -4.4516
|  |  | 29.774 | 1672.03 |  |  | 1672.03 | 30.871 | -1.097 | -3.6846
|  |  | 77.295 | 1368.56 |  |  | 1368.56 | 77.295 | 1.2455e-05 | 1.6113e-05
|  |  | 104.818 | 1288.14 |  |  | 1288.14 | 104.1857 | 0.63229 | 0.60323
|  |  | 149.487 | 1201.26 |  |  | 1201.26 | 148.2134 | 1.2736 | 0.85195
|  |  | 200.089 | 1134.61 |  |  | 1134.61 | 198.7061 | 1.3829 | 0.69113
|  |  | 239.177 | 1095.72 |  |  | 1095.72 | 238.0972 | 1.0798 | 0.45148
|  |  | 296.131 | 1050.86 |  |  | 1050.86 | 296.131 | 4.9974e-05 | 1.6876e-05