## SHMS-Q1
| Measurement 1 |  |  | Measurement 2 |  |  |  |  | Measurement 1
Temp | 293.15K | 77.4K | 4.2K | 294.15 | 77.4K
Sensor serial number | Ohms |  |  |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
Tmi-CCS/D2 18318 | 917.6 | 1237.4 | 3467.1 | 917.2 | 1237.5 | 2 | 4 | 5 | 51.4314 | -74.6474 | 219.4628 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18319 | 928 | 1250.8 | 3573.6 | 927.5 | 1250.9 | 2 | 4 | 5 | 55.3761 | -89.5398 | 240.5951 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18320 | 894.6 | 1199.4 | 3321.5 | 894.3 | 1199.4 | 2 | 4 | 5 | 47.9633 | -79.6351 | 204.8729 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18281 | 999.9 | 1332.2 | 3563.8 | 999.1 | 1332.3 | 2 | 4 | 5 | 55.6194 | -132.7846 | 370.1721 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18282 | 1014.3 | 1344.1 | 3470 | 1014.2 | 1343.9 | 2 | 4 | 5 | 53.0242 | -147.3528 | 408.8466 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18283 | 889.7 | 1159.6 | 3392.3 | 889.5 | 1159.6 | 2 | 4 | 5 | 57.0256 | -184.8573 | 287.7279 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18284 | 1025.9 | 1350.2 | 3301 | 1025.1 | 1350.1 | 2 | 4 | 5 | 48.1613 | -161.4433 | 446.7544 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18285 | 887.8 | 1201.3 | 3442.8 | 888 | 1201.2 | 2 | 4 | 5 | 50.7971 | -65.5805 | 184.3604 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18286 | 953.3 | 1272.1 | 3345.1 | 952.6 | 1271.9 | 2 | 4 | 5 | 47.9901 | -94.6602 | 279.4649 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18287 | 890.2 | 1198.6 | 3477.9 | 889.9 | 1198.6 | 2 | 4 | 5 | 53.0479 | -85.3746 | 202.4589 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18288 | 1030.8 | 1397.5 | 3736.9 | 1030.5 | 1397.5 | 2 | 4 | 5 | 56.1743 | -55.5832 | 336.9319 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18289 | 1025.4 | 1350.5 | 3325.5 | 1025.2 | 1350.5 | 2 | 4 | 5 | 48.9192 | -161.0695 | 444.7383 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Tmi-CCS/D2 18290 | 900.4 | 1204.9 | 3330.1 | 900.2 | 1205 | 2 | 4 | 5 | 48.5435 | -86.7202 | 216.1346 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Myer tooling | LHe resv base | SN 02
Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-2164 | 2164 | 939.5 | 1227.9 | 3341.6 | 2 | 4 | 5 | 54.451 | -187.8486 | 345.9022 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2098 | 2098 | 910.9 | 1185.7 | 3247 | 2 | 4 | 5 | 52.5758 | -183.2425 | 311.0198 | 293.15 | 77.4 | 4.2

## SHMS-Q2
Sigma Phi |  | Measurement 1 | [5 empty] | Measurement 1
Temp | Temati ID # | 294.15K | 77.4K | 4.2K | [6 empty] | Caculated temperatures
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-1 | 603 | 1042.7 | 1410.9 | 4382.4 | 2 | 4 | 5 | 85.3463 | -197.6194 | 471.8532 | 294.1499 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2 | 608 | 961.3 | 1301.3 | 4080.8 | 2 | 4 | 5 | 74.1286 | -147.4948 | 317.4059 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-3 | 609 | 967.8 | 1280.8 | 3648 | 2 | 4 | 5 | 61.9564 | -182.0522 | 369.7731 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-4 | 604 | 1045.8 | 1430.4 | 4702.5 | 2 | 4 | 5 | 97.5868 | -204.0489 | 469.7453 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-5 | 607 | 1055.3 | 1409.1 | 4216.3 | 2 | 4 | 5 | 81.1281 | -244.9038 | 548.0909 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-6 | 610 | 1045.2 | 1389.5 | 4094.2 | 2 | 4 | 5 | 77.3343 | -247.4061 | 537.2022 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-7 | 611 | 994.7 | 1396.7 | 4194.8 | 2 | 4 | 5 | 70.7767 | 4.4071 | 212.3962 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-8 | 617 | 1012.2 | 1413.2 | 4075.9 | 2 | 4 | 5 | 65.3656 | 17.5566 | 226.9783 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-9 | 618 | 1013.6 | 1418 | 4150.4 | 2 | 4 | 5 | 68.3681 | 13.0903 | 230.2398 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-10 | 619 | 1053.6 | 1399.8 | 4328.4 | 2 | 4 | 5 | 87.2781 | -298.1806 | 593.9832 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-11 | 613 | 965.9 | 1335 | 4033.6 | 2 | 4 | 5 | 67.9781 | -53.0383 | 237.2745 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-12 | 620 | 1009.8 | 1361.5 | 3886.9 | 2 | 4 | 5 | 65.5741 | -127.1604 | 369.7343 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-13 | 615 | 1008.5 | 1400.7 | 4109.5 | 2 | 4 | 5 | 68.346 | -18.5299 | 255.4494 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-14 | 616 | 1012.7 | 1411.1 | 4112.6 | 2 | 4 | 5 | 67.526 | 0.3284 | 242.8449 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-15 | 658 | 972.5 | 1333.8 | 4033.6 | 2 | 4 | 5 | 69.2472 | -82.3645 | 272.2781 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-16 | 659 | 1049.1 | 1427.2 | 4493.1 | 2 | 4 | 5 | 89.0274 | -190.4587 | 471.3304 | 294.5464 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-17 | 660 | 1018.2 | 1370.5 | 4038.8 | 2 | 4 | 5 | 72.2519 | -162.9335 | 411.5398 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-18 | 661 | 874.8 | 1174.4 | 3379.4 | 2 | 4 | 5 | 50.6523 | -88.2377 | 194.4927 | 295.15 | 77.4 | 4.2
CCS-C2-1 | 1559 |  |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CCS-C2-2 | 1560 |  |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Myer tooling | LHe resv base | SN 04
Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-2099 | 2099 | 988.4 | 1289.9 | 3294.2 | 2 | 4 | 5 | 52.5712 | -206.3445 | 429.7252 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2100 | 2100 | 945.2 | 1262 | 3449.4 | 2 | 4 | 5 | 52.269 | -108.3185 | 279.4053 | 293.15 | 77.4 | 4.2
C2-N 1558
|  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  | 4.23 | 3373.95 |  |  | 3373.95 | 6.7373 | -2.5073 | -59.2734
|  | 5.023 | 3080.52 |  |  | 3080.52 | 8.2729 | -3.2499 | -64.7009
|  | 5.996 | 2835.93 |  |  | 2835.93 | 10.0264 | -4.0304 | -67.2176
|  | 7 | 2654.11 |  |  | 2654.11 | 11.7489 | -4.7489 | -67.8411
|  | 7.99 | 2518.23 |  |  | 2518.23 | 13.3678 | -5.3778 | -67.3072
|  | 9.002 | 2408.92 |  |  | 2408.92 | 14.9461 | -5.9441 | -66.0304
|  | 9.992 | 2322.26 |  |  | 2322.26 | 16.4204 | -6.4284 | -64.3355
|  | 12 | 2187.34 |  |  | 2187.34 | 19.2275 | -7.2275 | -60.2294
|  | 15.013 | 2046.1 |  |  | 2046.1 | 23.0799 | -8.0669 | -53.7326
|  | 18.005 | 1946.21 |  |  | 1946.21 | 26.5997 | -8.5947 | -47.735
|  | 19.993 | 1893.67 |  |  | 1893.67 | 28.8019 | -8.8089 | -44.0601
|  | 25.039 | 1790.19 |  |  | 1790.19 | 34.0657 | -9.0267 | -36.0504
|  | 29.774 | 1717.92 |  |  | 1717.92 | 38.6828 | -8.9088 | -29.9215
|  | 77.295 | 1394.58 |  |  | 1394.58 | 77.8221 | -0.52711 | -0.68194
|  | 104.818 | 1309.01 |  |  | 1309.01 | 98.0688 | 6.7492 | 6.4389
|  | 149.487 | 1216.79 |  |  | 1216.79 | 129.4424 | 20.0446 | 13.4089
|  | 200.089 | 1146.33 |  |  | 1146.33 | 163.7125 | 36.3765 | 18.1802
|  | 239.177 | 1105.37 |  |  | 1105.37 | 189.5871 | 49.5899 | 20.7336
|  | 296.131 | 1058.31 |  |  | 1058.31 | 226.6916 | 69.4394 | 23.4489
C2-N 1557
|  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  | 4.23 | 3266.3 |  |  | 3266.3 | 6.8916 | -2.6616 | -62.9225
|  | 5.023 | 2978.52 |  |  | 2978.52 | 8.5593 | -3.5363 | -70.4018
|  | 5.996 | 2739.94 |  |  | 2739.94 | 10.4884 | -4.4924 | -74.9225
|  | 7 | 2563.56 |  |  | 2563.56 | 12.4029 | -5.4029 | -77.1841
|  | 7.99 | 2432.48 |  |  | 2432.48 | 14.2139 | -6.2239 | -77.8959
|  | 9.002 | 2327.51 |  |  | 2327.51 | 15.9873 | -6.9853 | -77.5971
|  | 9.992 | 2244.46 |  |  | 2244.46 | 17.6523 | -7.6603 | -76.6646
|  | 12 | 2115.52 |  |  | 2115.52 | 20.8387 | -8.8387 | -73.6559
|  | 15.013 | 1981.27 |  |  | 1981.27 | 25.2259 | -10.2129 | -68.0273
|  | 18.005 | 1886.92 |  |  | 1886.92 | 29.2326 | -11.2276 | -62.358
|  | 19.993 | 1837.18 |  |  | 1837.18 | 31.7523 | -11.7593 | -58.817
|  | 25.039 | 1739.86 |  |  | 1739.86 | 37.7461 | -12.7071 | -50.7494
|  | 29.774 | 1672.03 |  |  | 1672.03 | 42.9957 | -13.2217 | -44.407
|  | 77.295 | 1368.56 |  |  | 1368.56 | 87.1831 | -9.8881 | -12.7927
|  | 104.818 | 1288.14 |  |  | 1288.14 | 109.7683 | -4.9503 | -4.7228
|  | 149.487 | 1201.26 |  |  | 1201.26 | 144.469 | 5.018 | 3.3568
|  | 200.089 | 1134.61 |  |  | 1134.61 | 182.0818 | 18.0072 | 8.9996
|  | 239.177 | 1095.72 |  |  | 1095.72 | 210.3337 | 28.8433 | 12.0594
|  | 296.131 | 1050.86 |  |  | 1050.86 | 250.7051 | 45.4259 | 15.3398

## SHMS-Q3
Sigma Phi |  | Measurement 1 | [5 empty] | Measurement 1
Temp | Temati ID # | 294.15K | 77.4K | 4.2K | [6 empty] | Caculated temperatures
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-1 | 603 | 982.9 | 1308.4 | 3568.1 | 2 | 4 | 5 | 56.8292 | -142.5064 | 355.9518 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2 | 608 | 1044.1 | 1401.5 | 4224.2 | 2 | 4 | 5 | 80.302 | -213.0228 | 496.0044 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-3 | 609 | 1023.7 | 1377.4 | 3695 | 2 | 4 | 5 | 57.272 | -99.4608 | 371.0754 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-4 | 604 | 1028.2 | 1384.8 | 3864.1 | 2 | 4 | 5 | 64.2072 | -125.0204 | 396.7834 | 294.1499 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-5 | 607 | 997.6 | 1342.7 | 3823.8 | 2 | 4 | 5 | 63.7778 | -127.2713 | 354.2833 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-6 | 610 | 1026.7 | 1356.4 | 3835.4 | 2 | 4 | 5 | 68.862 | -235.1361 | 502.4606 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-7 | 611 | 1014.5 | 1362.9 | 3810.7 | 2 | 4 | 5 | 63.1513 | -132.2375 | 384.3199 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-8 | 617 | 1033.9 | 1382.6 | 4115.3 | 2 | 4 | 5 | 76.82 | -213.9214 | 483.7783 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-9 | 618 | 981.4 | 1347.4 | 4013 | 2 | 4 | 5 | 67.7938 | -70.5288 | 272.929 | 294.1499 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-10 | 619 | 1024.6 | 1406.8 | 4197 | 2 | 4 | 5 | 74.2147 | -84.956 | 339.3733 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-11 | 613 | 1026.8 | 1419.3 | 4372.3 | 2 | 4 | 5 | 80.7229 | -85.0134 | 335.6395 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-12 | 620 | 987 | 1371.6 | 4529 | 2 | 4 | 5 | 88.3415 | -111.2895 | 300.423 | 294.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-13 | 615 | 943.3 | 1318.9 | 4230.2 | 2 | 4 | 5 | 75.4747 | -54.8766 | 208.1084 | 294.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-14 | 616 | 968.9 | 1329.6 | 4016.8 | 2 | 4 | 5 | 68.5436 | -78.4945 | 264.8755 | 294.1499 | 77.3999 | 4.2
CCS-D2-15 | 658 | 884.1 | 1202.1 | 3866.9 | 2 | 4 | 5 | 66.4616 | -108.9853 | 209.8487 | 295.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-16 | 659 | 988.2 | 1316.2 | 3594.4 | 2 | 4 | 5 | 57.7457 | -147.4011 | 368.0786 | 295.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-17 | 660 | 873.6 | 1187.7 | 3681.4 | 2 | 4 | 5 | 59.6145 | -87.1856 | 186.5976 | 295.1501 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-18 | 661 | 873.7 | 1164.8 | 3313.2 | 2 | 4 | 5 | 49.7369 | -102.1516 | 206.3421 | 295.1499 | 77.4 | 4.2
CCS-C2-1 | 1556 |  |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CCS-C2-2 | 1564 |  |  |  | 2 | 4 | 5 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Myer tooling | LHe resv base | SN 03
Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-2099 | 2099 | 988.4 | 1289.9 | 3294.2 | 2 | 4 | 5 | 52.5712 | -206.3445 | 429.7252 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2100 | 2100 | 945.2 | 1262 | 3449.4 | 2 | 4 | 5 | 52.269 | -108.3185 | 279.4053 | 293.15 | 77.4 | 4.2
C2-N 1558
|  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  | 4.23 | 3373.95 |  |  | 3373.95 | 5.4062 | -1.1762 | -27.805
|  | 5.023 | 3080.52 |  |  | 3080.52 | 6.5717 | -1.5487 | -30.8328
|  | 5.996 | 2835.93 |  |  | 2835.93 | 7.9029 | -1.9069 | -31.8032
|  | 7 | 2654.11 |  |  | 2654.11 | 9.2181 | -2.2181 | -31.6868
|  | 7.99 | 2518.23 |  |  | 2518.23 | 10.4652 | -2.4752 | -30.9783
|  | 9.002 | 2408.92 |  |  | 2408.92 | 11.6935 | -2.6915 | -29.8992
|  | 9.992 | 2322.26 |  |  | 2322.26 | 12.8536 | -2.8616 | -28.6388
|  | 12 | 2187.34 |  |  | 2187.34 | 15.098 | -3.098 | -25.8168
|  | 15.013 | 2046.1 |  |  | 2046.1 | 18.2563 | -3.2433 | -21.6031
|  | 18.005 | 1946.21 |  |  | 1946.21 | 21.2194 | -3.2144 | -17.853
|  | 19.993 | 1893.67 |  |  | 1893.67 | 23.1095 | -3.1165 | -15.588
|  | 25.039 | 1790.19 |  |  | 1790.19 | 27.7325 | -2.6935 | -10.7571
|  | 29.774 | 1717.92 |  |  | 1717.92 | 31.9006 | -2.1266 | -7.1424
|  | 77.295 | 1394.58 |  |  | 1394.58 | 70.368 | 6.927 | 8.9618
|  | 104.818 | 1309.01 |  |  | 1309.01 | 91.8116 | 13.0064 | 12.4086
|  | 149.487 | 1216.79 |  |  | 1216.79 | 126.4125 | 23.0745 | 15.4358
|  | 200.089 | 1146.33 |  |  | 1146.33 | 165.6308 | 34.4582 | 17.2214
|  | 239.177 | 1105.37 |  |  | 1105.37 | 195.9996 | 43.1774 | 18.0525
|  | 296.131 | 1058.31 |  |  | 1058.31 | 240.4555 | 55.6755 | 18.801
C2-N 1557
|  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  | 4.23 | 3266.3 |  |  | 3266.3 | 6.6223 | -2.3923 | -56.5558
|  | 5.023 | 2978.52 |  |  | 2978.52 | 8.0048 | -2.9818 | -59.3625
|  | 5.996 | 2739.94 |  |  | 2739.94 | 9.5699 | -3.5739 | -59.6051
|  | 7 | 2563.56 |  |  | 2563.56 | 11.1056 | -4.1056 | -58.6515
|  | 7.99 | 2432.48 |  |  | 2432.48 | 12.5535 | -4.5635 | -57.1148
|  | 9.002 | 2327.51 |  |  | 2327.51 | 13.9737 | -4.9717 | -55.2287
|  | 9.992 | 2244.46 |  |  | 2244.46 | 15.3132 | -5.3212 | -53.2549
|  | 12 | 2115.52 |  |  | 2115.52 | 17.9017 | -5.9017 | -49.181
|  | 15.013 | 1981.27 |  |  | 1981.27 | 21.5333 | -6.5203 | -43.4307
|  | 18.005 | 1886.92 |  |  | 1886.92 | 24.9255 | -6.9205 | -38.4366
|  | 19.993 | 1837.18 |  |  | 1837.18 | 27.0967 | -7.1037 | -35.5309
|  | 25.039 | 1739.86 |  |  | 1739.86 | 32.3763 | -7.3373 | -29.3034
|  | 29.774 | 1672.03 |  |  | 1672.03 | 37.127 | -7.353 | -24.696
|  | 77.295 | 1368.56 |  |  | 1368.56 | 80.8028 | -3.5078 | -4.5382
|  | 104.818 | 1288.14 |  |  | 1288.14 | 105.0051 | -0.18715 | -0.17855
|  | 149.487 | 1201.26 |  |  | 1201.26 | 143.9054 | 5.5816 | 3.7338
|  | 200.089 | 1134.61 |  |  | 1134.61 | 187.8752 | 12.2138 | 6.1042
|  | 239.177 | 1095.72 |  |  | 1095.72 | 221.8781 | 17.2989 | 7.2327
|  | 296.131 | 1050.86 |  |  | 1050.86 | 271.6502 | 24.4808 | 8.2669

## SHMS-Dipole
T = K1*(1000/R)^a + K2*(1000/R)^b + K3*(1000/R)^c
Sigma Phi |  | Measurement 1 | [5 empty] | Measurement 1
Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K | [6 empty] | Caculated temperatures
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-1 | 627 | 1027.8 | 1368.7 | 3838.7 | 2 | 4 | 5 | 66.3303 | -183.3573 | 452.6645 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2 | 625 | 992.9 | 1339.7 | 3891.6 | 2 | 4 | 5 | 65.9943 | -123.844 | 341.256 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-3 | 626 | 997.7 | 1328 | 3647.8 | 2 | 4 | 5 | 59.4458 | -152.2568 | 382.6642 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-4 | 628 | 1011.9 | 1337.2 | 3599.4 | 2 | 4 | 5 | 59.3955 | -186.1949 | 437.8819 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-5 | 630 | 1030.1 | 1369.2 | 3780.5 | 2 | 4 | 5 | 64.4181 | -184.2809 | 459.4221 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-6 | 629 | 1039.1 | 1385.8 | 3737.7 | 2 | 4 | 5 | 61.2014 | -155.0222 | 447.5401 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-C2-1 | 1558 | 1058.31 | 1394.58 | 3373.95 | 2 | 4 | 5 | 49.2601 | -166.8896 | 507.415 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-C2-2 | 1557 | 1050.86 | 1368.56 | 3266.3 | 2 | 4 | 5 | 50.7977 | -237.167 | 565.9567 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-7 | 643 | 1050.7 | 1410.9 | 4490.5 | 2 | 4 | 5 | 91.5976 | -260.0445 | 542.3716 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-8 | 644 | 1059.4 | 1414.9 | 4258.6 | 2 | 4 | 5 | 82.6446 | -247.8719 | 555.5232 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-9 | 645 | 1030 | 1385.9 | 4218.2 | 2 | 4 | 5 | 79.6001 | -193.9255 | 452.6033 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-10 | 646 | 1021.2 | 1372.8 | 4084.4 | 2 | 4 | 5 | 74.2817 | -174.2382 | 424.3948 | 293.15 | 77.4 | 4.2
Myer tooling | LHe resv base | SN 05
Temp | Temati ID # | 293.15K | 77.4K | 4.2K
Sensor serial number |  | Ohms |  |  | a | b | c | K1 | K2 | K3 | T RT | T LN2 | T He
CCS-D2-2162 | 2162 | 924.6 | 1228.7 | 3491.6 | 2 | 4 | 5 | 55.6233 | -133.3328 | 277.4019 | 293.15 | 77.4 | 4.2
CCS-D2-2163 | 2163 | 883.7 | 1159.7 | 3200.2 | 2 | 4 | 5 | 49.0224 | -138.6125 | 246.6457 | 293.15 | 77.4 | 4.2
C2-N 1558
|  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  | 4.23 | 3373.95 |  |  | 3373.95 | 4.2 | 0.03 | 0.70922
|  | 5.023 | 3080.52 |  |  | 3080.52 | 5.1668 | -0.14383 | -2.8635
|  | 5.996 | 2835.93 |  |  | 2835.93 | 6.311 | -0.31503 | -5.2539
|  | 7 | 2654.11 |  |  | 2654.11 | 7.4824 | -0.48243 | -6.8918
|  | 7.99 | 2518.23 |  |  | 2518.23 | 8.6285 | -0.63848 | -7.991
|  | 9.002 | 2408.92 |  |  | 2408.92 | 9.7881 | -0.78614 | -8.7329
|  | 9.992 | 2322.26 |  |  | 2322.26 | 10.9089 | -0.91686 | -9.1759
|  | 12 | 2187.34 |  |  | 2187.34 | 13.1393 | -1.1393 | -9.4939
|  | 15.013 | 2046.1 |  |  | 2046.1 | 16.3936 | -1.3806 | -9.196
|  | 18.005 | 1946.21 |  |  | 1946.21 | 19.5452 | -1.5402 | -8.5545
|  | 19.993 | 1893.67 |  |  | 1893.67 | 21.596 | -1.603 | -8.0179
|  | 25.039 | 1790.19 |  |  | 1790.19 | 26.719 | -1.68 | -6.7094
|  | 29.774 | 1717.92 |  |  | 1717.92 | 31.4419 | -1.6679 | -5.602
|  | 77.295 | 1394.58 |  |  | 1394.58 | 77.4 | -0.105 | -0.13584
|  | 104.818 | 1309.01 |  |  | 1309.01 | 103.9303 | 0.88766 | 0.84686
|  | 149.487 | 1216.79 |  |  | 1216.79 | 147.3716 | 2.1154 | 1.4151
|  | 200.089 | 1146.33 |  |  | 1146.33 | 197.1783 | 2.9107 | 1.4547
|  | 239.177 | 1105.37 |  |  | 1105.37 | 236.0131 | 3.1639 | 1.3228
|  | 296.131 | 1058.31 |  |  | 1058.31 | 293.15 | 2.981 | 1.0066
C2-N 1557
|  | T | Rmeas |  |  | Rmeas | Tcal | Diff T | Error %
|  | 4.23 | 3266.3 |  |  | 3266.3 | 4.2 | 0.03 | 0.70922
|  | 5.023 | 2978.52 |  |  | 2978.52 | 5.1268 | -0.10376 | -2.0657
|  | 5.996 | 2739.94 |  |  | 2739.94 | 6.2234 | -0.22736 | -3.7918
|  | 7 | 2563.56 |  |  | 2563.56 | 7.3499 | -0.34993 | -4.9991
|  | 7.99 | 2432.48 |  |  | 2432.48 | 8.4565 | -0.46655 | -5.8392
|  | 9.002 | 2327.51 |  |  | 2327.51 | 9.5811 | -0.57913 | -6.4333
|  | 9.992 | 2244.46 |  |  | 2244.46 | 10.6744 | -0.68239 | -6.8294
|  | 12 | 2115.52 |  |  | 2115.52 | 12.8661 | -0.86608 | -7.2173
|  | 15.013 | 1981.27 |  |  | 1981.27 | 16.0873 | -1.0743 | -7.1557
|  | 18.005 | 1886.92 |  |  | 1886.92 | 19.2186 | -1.2136 | -6.7405
|  | 19.993 | 1837.18 |  |  | 1837.18 | 21.2728 | -1.2798 | -6.4015
|  | 25.039 | 1739.86 |  |  | 1739.86 | 26.3976 | -1.3586 | -5.4259
|  | 29.774 | 1672.03 |  |  | 1672.03 | 31.1331 | -1.3591 | -4.5649
|  | 77.295 | 1368.56 |  |  | 1368.56 | 77.4 | -0.105 | -0.13584
|  | 104.818 | 1288.14 |  |  | 1288.14 | 104.0505 | 0.76749 | 0.73222
|  | 149.487 | 1201.26 |  |  | 1201.26 | 147.5618 | 1.9252 | 1.2879
|  | 200.089 | 1134.61 |  |  | 1134.61 | 197.3388 | 2.7502 | 1.3745
|  | 239.177 | 1095.72 |  |  | 1095.72 | 236.1078 | 3.0692 | 1.2832
|  | 296.131 | 1050.86 |  |  | 1050.86 | 293.15 | 2.981 | 1.0066